- 采购需求

一、项目预算：50万元

二、项目名称：常州卫生高等职业技术学校电子舌采购项目

三、项目需求

1、设备采用了仿生传感器技术，可以客观数字化的评价食品或药品等样品的苦味、涩味、酸味、咸味、鲜味、甜味等基本味觉指标。

2、配有至少6个传感器，一次测试可同时检测以上至少5种味觉指标。

3、每支传感器可以单独使用检测相应的味觉指标。

4、放入样品，无需任何人工数学建模处理，无需用已知样品对比，必须得出样品的苦味数值、涩味数值、酸味数值、咸味数值、鲜味数值、甜味数值。

5、可以检测样品的尖锐度，持久度等指标。

6、可以检测样品各味觉指标随时间变化的变化趋势。

7、所有的味觉指标与人的味觉阈值相一致。

8、可以充分反映不同味觉物质之间相互作用的结果。

9、确保分析过程不受外界磁场的干扰。

10、含自动进样器，自动进样器须内含水浴槽,通过软件全自动控制进样、分析等全过程，可以实现无人值守工作。

11、内置自我诊断功能，监测传感器工作的稳定性。

四、技术参数

1、★检测参数：酸味数值、甜味数值、苦味数值、咸味数值、鲜味数值、涩味数值等。

2、传感器稳定性：稳定样品，重复分析4次以上，标准方差RSD<3%；化学配置的味觉标准溶液4次重复实验的标准方差RSD<1%。

3、仪器主机装有正负极两组味觉传感器安装头，独立测试相应的味觉指标。

4、便捷更换传感器，节省了耗材成本。

5、测量样品数量：不少于10个。

6、★自动进样器内含水浴系统，可对样品温度进行有效控制。

五、配置要求

1、味觉分析系统主机， 含自动进样器	1套

2、酸味传感器、咸味传感器、甜味传感器、涩味传感器、苦味传感器等 1套

3、专业数据分析软件 1套

4、配套电脑 	1台

5、塑料样品杯	1000个

6、其他相关附件如清洗液、校准试剂、操作手册等	1套

7、备用传感器1套（原传感达到寿命时有根据用户要求提供）。

六、售后服务及其他要求

1、 供货商所提供的产品不能有知识产权纠纷，不能有未经授权的侵犯他人专利行为或其他可能导致采购人连带法律风险的行为（提供承诺函）。

2、免费保修3年（自验收合格之日开始计算）。

3、售后服务在24小时内能做出积极响应并安排出48小时内到达的计划；常年设有技术咨询和服务的技术专员；并为采购方提供软件终身免费升级服务。

4、供应商保证所有产品均采用优质材料制成，并满足采购需求中所述商品的性能指标。供应商保证在接到用户的服务通知起的48小时内给予答复，软件问题在48小时内解决，硬件问题如需返厂维修，则在收到返修仪器后6周内维修完毕并寄回给采购方。

5、10年内能提供相关备件及消耗材料。

6、到货安装培训：供应商保证由专业工程师提供现场安装及培训，免费对采购方技术人员进行技术培训，包括仪器原理，结构，操作，软件及日常维护知识；免费安装调试仪器，正常安装和培训时间以需要为准。

7、具有中质协质量保证中心出具的质保证书。

8、免费移机一次（接采购人通知）。

9、验收要求：采购人相关部门人员组织统一验收，成交供应商应予以配合。产品数量、技术参数等如有一项不符合要求，成交供应商应立即整改，整改到位后，方可验收通过。

七、付款方式

合同签订生效后10个工作日内支付合同价的30%，设备到场安装调试完毕并经采购人验收合格后10个工作日内支付已签有效合同价的60%，剩余10%合同价在验收合格满三年后的10个工作日内无息付清。